杭州加圣医学检验实验室有限公司（原杭州易诺医学检验实验室有限公司）建设项目环境保护措施竣工验收监测报告

建设单位: 杭州加圣医学检验实验室有限公司

2026年5月

目录

一、验收项目概况	1

二、验收监测依据	1

三、 工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料	5

3.4建设项目生产设备	5

3.5生产工艺情况介绍	6

3.6项目变动情况	7

四、环境保护设施	.9

4.1污染物治理/防治措施.	9

4.2环保设施投资	7

4.3环评批复意见落实情况表	12

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定.	16

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	.16

5.2审批部门审批决定（萧环建[2019]395号）	17

六、 验收执行标准..	18

6.1废水..	18

6.2废气	18

6.3噪声	18

6.4固废	19

6.5总量控制指标	19

七、验收监测内容	..20

7.1验收监测内容和频次	.20

八、质量保证及质量控制..	21

8.1监测分析方法..	21

8.2监测仪器分析	21

8.3人员资质	21

8.4质量保证及质量控制	21

九、验收监测工况	..23

1、验收检测期间运行工况..	23

2、污染物达标排放监测结果	23

十、验收监测结论及建议.	.25

10.1验收监测结论.	.25

10.2建议	26

# 一、验收项目概况

杭州加圣医学检验实验室有限公司（原杭州易诺医学检验实验室有限公司，工商变更登记见报告附件）投资5000万元购置相关设备，租用润美事业杭州)有限公司位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号空置厂房，主要从事生化检测、免疫血清学检测、微生物检测、分子遗传学检测等。本项目检验实验室属于洁净实验室，实验室级别为P2。项目于22019年12月6日通过原杭州市萧山区环保局审批（萧环建[2019]395号），审批内容为提供医学检验服务(生化检测、免疫血清学检测、微生物检测、分子遗传学检测等)，年检测样品数量为85000人份。主要设备数量及型号详见环评报告第3-5页(表1-3)，

企业于2020年1月开工建设，2026年1月-2026年5月调试生产。

杭州加圣医学检验实验室有限公司于2026年5月委托浙江爱迪信检测技术有限公司承担验收监测工作。浙江爱迪信检测技术有限公司于2026.5.6-7日进行了现场采样，并收集相关资料，制定监测方案。根据监测方案组织了本项目的现场监测和实验室检测工作，在此基础上我公司编写本验收报告。通过现场调查与监测，评价该项目的废气、废水、噪声、固废排放是否达到国家相关标准要求；考核该项目环保设施建设、运行情况是否达到设计要求；该项目环评批复意见落实情况，全面反映环保管理状况并提出存在问题与对策措施。

# 二、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年2.1月；

2、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月；

3、生态环境部公告2018年第9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，2018年5月15日；

4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号，2017.08.03），附件《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》。

5、上海建科环境技术有限公司编制《杭州易诺医学检验实验室有限公司建设项目环境影响报告表》，2019年11月；

6、原杭州市萧山区环境保护局出具的萧环建[2019]395号批复，2019年12月；

7、浙江爱迪信检测技术有限公司出具的检测报告，报告编号:ZJADT20260423015；

- 8、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》，2009年12月；

- 9、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评（2017）4号；

- 工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

- 杭州加圣医学检验实验室有限公司位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号，东、南、西面均为浙江长三角生物医药国际合作产业园内其他企业，北面为杭州谷易科技有限公司。本项目周边500m范围内无居民住宅等敏感点。

本项目地理位置及周边情况详见附图3-1和3-2。车间平面图等报告附件。图3-1项目地理位置图

图3-2项目周边图

图3-4项目厂区平面图

3.2建设内容

- 项目名称：杭州加圣医学检验实验室有限公司（原杭州易诺医学检验实验室有限公司）建设项目

- 建设单位：杭州加圣医学检验实验室有限公司

- 项目性质：新建

- 项目投资情况：5000万元

- 生产安排与劳动定员：本项目实际员工20人，实行白班制8小时生产，年生产天数为300天。

## 3.3主要原辅材料

表3-1主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原材料名称 | 最大贮存量 | 年设计用量 | 年实际用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血管 |  | 10000 支 | 9500支 | -500支 |
| 2 | 试剂盒 |  | 1000 盒 | 980 盒 | -20 盒 |
| 3 | 加样枪头 |  | 20000 个 | 19000 个 | -1000 个 |
| 4 | 玻片 |  | 1000 片 | 900 片 | -100 片 |
| 5 | 缓冲液 | 1000 瓶 | 5000 瓶 | 4850 瓶 | -150 瓶 |
| 6 | 专业试管 |  | 5000 支 | 4850 支 | -150 支 |
| 7 | 离心管 |  | 5000 支 | 4850 支 | -150 支 |
| 8 | 75%医用酒精 | 5 升 | 5 升 | 5 升 | 0 |
| 9 | 次氯酸钠消毒液 | 2 升 | 5 升 | 4.5 升 | -0.5 升 |
| 10 | 无水乙醇/AR | 1 升 | 3 升 | 3.1 升 | +0.1 升 |
| 11 | 蛋白 K | 200ml | 200ml | 200ml | 0 |

## 3.4建设项目生产设备

表3-2主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 环评审批数量（台） | 实际数量（台） | 变化情况（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量 PCR 仪 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 数字定量 PCR 仪 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 普通 PCR 仪 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 生物安全柜 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | 超净工作台 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 医用PCR 仪 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 流式荧光检测仪 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 个人基因组测序仪 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 测序仪服务器 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 芯片杂交仪 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 芯片洗干仪 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 微阵列芯片扫描仪 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 恒扩微流控芯片核酸分析仪 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 打断仪 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 恒温金属浴 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 漩涡混匀器 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 微型离心机 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 2℃-8℃冷冻箱 | 10 | 10 | 0 |
| 20 | 紫外消毒车 | 15 | 15 | 0 |
| 21 | 恒温水浴锅 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 普通冷冻离心机 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 高速离心机 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 低速离心机 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 高速冷冻离心机 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 全自动酶免仪 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 全自动洗板机 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 微孔板恒温振荡器 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 水浴箱 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 全自动流式免疫仪 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 全自动化学发光仪 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 全自动细菌鉴定仪 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 全自动血培养仪 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 时间飞行质谱仪 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 扫描枪 | 11 | 11 | 0 |
| 38 | 高压灭菌锅 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 氮气吹扫仪 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 无油真空泵 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 多管旋涡振荡器 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 氮气发生器 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 三重四极杆质谱仪 | 1 | 1 | 0 |

## 3.5生产工艺情况介绍

3.5.1工艺流程

本项目工艺流程图如下：

图3-1本项目工艺流程图

工艺流程说明：

本项目检验实验室属于清洁实验室，实验室级别为 P2 。项目检测内容主要为检测项目主要是生化检测、免疫血清学检测、微生物检测、分子遗传学检测等，检测工艺流程说明如下：

（1）样本接收、检查

医院、医学院及科研院所等所采集的体液样本、组织切片以及标本通过符合其运输/储存要求的方式运输至本实验室，样本接受人员进行接收和分类，并验收样本的标识及完整性，然后将信息及检验项目的内容录入计算机系统，样本交由对应的检测项目组进行实验处理。

（2）样本/标本的预处理

检测实验室人员根据不同的检验项目要求，对待测样本进行处理，其中包括提取实验，测序实验等。

（3）检测

应用相应的试剂盒与检测仪器，对样本进行提取，完成待测样品的 DNA 扩增/测序/定性分析等。

（4）数据分析

在完成检验过程后，将检验的结果汇总以检验报告电子版或纸质版的形式发放给医院/科研院所。

本项目样本开封处理均在生物安全柜中进行，实验过程中涉及到微生物/有潜在污染风险的样本，以及实验完成后剩余的样本/废弃样本（包括体液、组织切片等）必须经过立式压力蒸汽灭菌器高压灭活后，再与其他废弃物用专用容器密封存放在废弃物区，委托资质的处理公司回收/处理。

3.6项目变动情况

3.6.1项目产品方案

项目产品方案见表3-3

表3-3产品方案及生产规模

| 序号 | 产品 | 审批产能 | 实际产能 | 产能变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化检测 | 15000人份/年 | 14000人份/年 | -1000人份/年 |
| 2 | 免疫血清学检测 | 20000人份/年 | 19000人份/年 | -1000人份/年 |
| 3 | 微生物检测 | 20000人份/年 | 19000人份/年 | -1000人份/年 |
| 4 | 分子遗传学检测 | 30000人份/年 | 28000人份/年 | -2000人份/年 |

3.6.2变动情况

根据现场勘查和企业提供的资料，本项目建设情况变动见表3-4。

表3-4建设情况变动表

| 序号 | 项目 | 环评审批 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目具体变动情况见表3-1～表3-3 |  |  |  |

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/防治措施

4.1.1废水

本项目废水主要包括实验室废水和员工生活污水。实验室废水和员工生活污水分别经园区污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准后进入市政污水管网。

图4-1 园区污水集中处理系统

图4-2本项目水平衡图

4.1.2废气

（1）生物安全柜废气

本实验室对待检样本开封均在生物安全柜中进行，样品中含少量病原微生物核酸可能以气溶胶状态逸散在生物安全柜中，逸散量较少，废气经负压收集后经紫外灯消毒后排放，排放量极少。

（2）实验室异味

实验室部分试剂因会发产生实验室废气，因试剂使用量较少，且取用过程持续时间短暂，故异味产生量极少，本项目实验室配有全送全排的实验室通风过滤系统，以保证实验室工作环境。

图4-3 安全柜

4.1.3噪声

本项目基本无高噪声设备，噪声源强主要为实验室设备、空调风机等，设备噪声级为 60~75dB(A)。采取一定程度的封闭、隔音处理，噪声要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.1.4固废

生活垃圾由园区杭州弘润物业管理有限公司统一委托杭州清欣保洁有限公司转运送环卫部门处置；医疗废物属于危险固废，委托有资质单位杭州大地维康医疗环保有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

## 图4-4危废仓库

表4-1 固体废物污染物源强核算结果及相关参数一览表

| 产生环节 | 日常办公 | 实验室 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 生活垃圾 | 医疗废物 |
| 属性 | 一般固废 | 危险固废HW01 841-001-01 |
| 主要有毒有害物质名称 | / | 感染性废物 |
| 物理性状 | 固体 | 液体、固体 |
| 环境危险特性 | / | 感染性 |
| 年产生量 | 19.8t | 1.0 |
| 贮存方式 | 袋装 | 桶装 |
| 利用处置方式和去向 | 环卫部门清运处理 | 委托处置 |
| 年利用或处置量 | 19.8t | 1.0 |
| 环境管理要求 | 设置垃圾桶收集点 | 暂存危废仓库 |

## 4.2环保设施投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本项目环保投资估算为23万元,主要为废水治理设施、噪声治理设施的购置等，占项目总投资的0.46%左右，见表4-2。

表4-2环保投资费用估算建设项目环保投资估算

| 项目 |  | 内容 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 委托处理费用 | 5 |
|  | 废气 | 生物安全柜、实验室通风设施等 | 15 |
|  | 噪声 | 加强管理 | 1 |
|  | 固废 | 危废暂存间，生活垃圾的清运处理，危废委托处理等 | 2 |
| 合计 |  | / | 23 |

- 4.3环评批复意见落实情况表

表4-3环评批复意见落实表

| - 项目 | - 环评批复要求 | - 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| - 项目选址及建设内容 | - 项目位于浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号，属新建。项目内容为提供医学检验服务(生化检测、免疫血清学检测、微生物检测、分子遗传学检测等)，年检测样品数量为85000人份。 | - 年检测样品数量为80000人份,产能大于90% - 地址：萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号 |
| - 废水 | - 实行雨污分流、清污分流。综合废水(生活污水、实验室废水)经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)等相应标准后纳入市政污水管网，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业排放限值要求。 | - 本项目废水主要包括实验室废水和员工生活污水。实验室废水和员工生活污水分别经园区污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准后进入市政污水管网。 - 根据检测报告，达标排放。 |
| - 废气 | - 实验废气必须配备处理设施，经集中收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)等相应标准后高空排放;检测区域内无组织废气达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A规定的特别排放限值后排放。 | - 本实验室对待检样本开封均在生物安全柜中进行，样品中含少量病原微生物核酸可能以气溶胶状态逸散在生物安全柜中，逸散量较少，废气经负压收集后经紫外灯消毒后排放；实验室部分试剂因会发产生实验室废气，因试剂使用量较少，且取用过程持续时间短暂，故异味产生量极少，本项目实验室配有全送全排的实验室通风过滤系统，以保证实验室工作环境。 - 根据检测报告，项目检测结果达标。 |
| - 噪声 | - 厂内高噪声设备必须合理布局，远离敏感点。采取隔声降噪减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 | - 选用低噪声设备；空调安装时加隔声减振垫；空调室外机采用隔声罩并做好减振基础。根据检测报告，噪声达标。 |
| - 固废 | - 固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物须安托有资质单位处置，禁止焚烧、丢弃，不得产生二次污染。 | - 生活垃圾由园区杭州弘润物业管理有限公司统一委托杭州清欣保洁有限公司转运送环卫部门处置；医疗废物属于危险固废，委托有资质单位杭州大地维康医疗环保有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。 |
| - 其它 | - 建设项目的性质、规模、地点或者检测内容等发生重大变化的，应重新报批 | - 建设项目的性质、地点、规模、检测内容与原审批一致。 |

## 4.4环境风险防范设施等其他环保设施

（1）贮运安全防范措施

在储存和运输过程中应满足以下要求：

①产品和原料的运输应根据《危险化学品管理条例》的要求，委托有危险化学品运输资质的单位运输。在运输时应严格遵守有关危险品运输管理规定，配备相应的应急处理处理器材和防护用品，危险化学品的装卸应配置专用工具。

②运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。

③原料不得露天堆放，必须存放于储罐内；贮存的危险化学品必须设有明显标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距；贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

④危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

⑤危险品仓库要做好地面硬化防渗处理，并与事故应急池之间设有导流沟，同时要严格遵守相关规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

（2）工艺、设备安全防范措施

①采用安全可靠的工艺技术，制定科学合理的操作规程。加强对操作人员的培训教育，熟悉操作规程、工艺控制参数以及各物料的火灾、爆炸危险性质，防止操作失误。

②项目物料储存场所应严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，根据生产工艺介质的特点，其电气设备、仪表、线路以及照明设施的配置必须满足易燃液体或气体泄漏形成爆炸性混合物的防护要求。

③按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并定期检查使之处于有效状态。

④火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，生产过程中安全管理中要密切注意各类装置易发生事故部位，应进行定期检查与维修保养，防患于未然。

⑤对于存在火灾爆炸危险的设备和装置应尽量提高系统的自动化程度，采用自动控制技术控制工艺操作程序及物料的配比、温度、压力等工艺参数，在设备发生故障、人员误操作形成危险状态时，通过自动报警、自动切换备用设备、启动连锁保护装置和安全装置等措施保证系统的安全。

（3）末端处置过程防范措施

①废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

②为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

③各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，污污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排。

④建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。

环境风险评价结论

企业在化学品使用工位、储存点、危险废物暂存点设置吸附棉、收集桶等应急物资存放点，用于泄漏事故发生时的应急处置；在厂区内按消防要求配置火器、消防栓，用于发生火灾时的应急处置。企业拟采取的风险防范措施切实有效，在落实本报告提出的环境风险防范措施的情况下，环境风险可控。

- 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1环评中要求落实的环保措施

表5-1环评中环保措施一览表

| 内容类型 | 污染源 | 环评中要求处理措施 | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生物安全柜废气 | 柜内负压，废气经收集后紫外灯消毒后有组织排放 | 柜内负压，废气经收集后紫外灯消毒后有组织排放 |
|  | 实验室异味 | 配有全排全送的通风系统，换气次数 10次/h 以上 | 配有全排全送的通风系统，换气次数 10次/h 以上 |
| 废水 | 生活污水 | 经厂内预处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标准后纳入附近污水管网，送污水处理厂统一处理后达标外排。 | 本项目废水主要包括实验室废水和员工生活污水。实验室废水和员工生活污水分别经园区污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准后进入市政污水管网。 |
|  | 实验室废水 | 经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）中表 2 中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准后纳入市政污水管网。 |  |
| 固废 | 医疗废物 | 委托危废处置单位处理 | 无害化、资源化、减量化 |
|  | 生活垃圾 | 当地环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备；空调安装时加隔声减振垫；空调室外机采用隔声罩并做好减振基础；采用双层隔声门窗，加强管理 |  |  |
| 风险防范 | 要求企业企业应重视环境保护工作，加强员工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常情况和存在的安全隐患，设置合理可行的技术防范措施，制定严格的操作规程；建立健全环境管理体系和应急预警机制，设置应急措施和设施，一旦发生事故，能做到快速、高效、安全处置。 |  |  |

- 5.1.2建议

- （1）正常营运后，需严格管理，建立规范的管理体系，采取有效的风险防范措施，

- 对员工加强教育，增强环保意识及风险防范意识，供能站内应严禁烟火。

- （2）需建立专门的环境保护管理部门，加强对站区生产的管理，严格落实各项环保措施，并保证设施良好运作。

- （3）加强操作人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格按操作技术规范进行操作，防止违规操作。

- （4）建议企业严格执行环保“三同时”制度，认真执行环保措施。

- 5.1.3环评总结论

- 杭州易诺医学检验实验室有限公司建设项目位于萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 111 号，项目选址合理，符合环境功能区规划要求，排放的污染物符合国家、省、市规定的污染物排放标准和排放总量控制指标，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状；项目建设符合清洁生产要求和浙江省环保厅行业环境准入条件；项目建设符合土地利用总体规划等规划要求，符合国家和省产业政策等要求。因此只要企业重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此，该项目从环保角度来说是可行的。

## 5.2审批部门审批决定（萧环建[2019]395号）

- 具体见报告附件

- 验收执行标准

6.1废水

本项目废水主要包括实验室废水和员工生活污水。实验室废水和员工生活污水分别经园区污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准后进入市政污水管网（氨氮纳管标准执行 DB33/887-2013 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间 排放限值》中其他企业标准）。具体见下表。

表6-1污水排放标准

| 污染物名称 | GB18466-2005预处理标准 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 粪大肠菌群数 | 5000MPN/L | / |
| pH | 6~9 | - |
| 化学需氧量 | 250 | mg/ L |
| 悬浮物 | 60 | mg/ L |
| 氨氮 | 35 | mg/ L |

6.2废气

本项目废气（参照非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》

（GB16297- 1996）中的新污染源无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表6-2 。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，详见表6-3。

表6-2新污染源大气污染物综合排放标准

| 序号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度值（mg/m3） |
| 1 | 非甲烷总烃 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

表6-3《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

| 污染物 | 排放标准值 |  | 无组织排放监控浓度限值 （二级、新改扩建）（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放高度（m） | 排放量（kg/h） |  |
| 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 20（无量纲） |
| H2S | 15 | 0.33 | 0.10 |
| NH3 | 15 | 4.9 | 2.0 |

6.3噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表6-4。

表6-4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |

6.4固废

本项目固废已落实环评要求处置措施，根据环评报告不会造成二次污染，本次不做检测。

6.5总量控制指标

表6-5总量控制指标单位：t/a

| 控制项目 | 批准值 | 实际排放量 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量(t/a) | 700 | 496 | / |
| 化学需氧量(t/a) | 0.035 | 0.020 | 排放总量=40mg/L×496×10-6 |
| 氨氮(t/a) | 0.004 | 0.001 | 排放总量=2mg/L×496×10-6 |

# 七、验收监测内容

7.1验收监测内容和频次

- 根据我公司生产情况，本次验收监测内容具体见表7-1。

表7-1监测内容

| - 采样日期 | - 监测内容 | - 监测点位及个数 | - 监测项目 | - 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5月6日、5月7日 | - 综合污水 | - 污水 - 排放口 | - pH、COD、NH3-N、SS、粪大肠杆菌 | - 4次/天，连续两天 |
|  | - 噪声 | - 厂界四周 | - 噪声 | - 2次/天，连续两天 |
|  |  | - 厂界四周 | - 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | - 4次/天，连续两天 |

采样布点示意图：

- 八、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法按照国家标准分析方法和国家环保局颁布的监测分析方法及有关规定执行。样品的采集、运输、保存及实验室分析全过程质量保证参照《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。监测分析方法如下。

表8-1 检测方法及仪器

8.2监测仪器分析

根据《检测检验机构认定评审准则》的相关定,建立合适本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序,使设备的性能和状态符合检测技术要求,对仪器设备实施有效管理。

我公司参与本次项目监测的仪器均由资质单位经过检定,并在有效的检定范围之内,设备使用前校准合格后使用,能保证监测数据的有效性。

## 8.3人员资质

参与本项目的采样，分析人员均参与浙江省环境协会及公司内部培训，并通过考核，拥有相关领域的上岗证，做到执证上岗。

## 8.4质量保证及质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

- 2、气态样品现场采样和测试前、后，仪器使用标准装置进行校准，标准装置经过检定合格并在有效期内，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

- 3、在监测期间，样品采集、运输、保存、均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）和《浙江省环境监测质量保证技术规定》的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

- 九、验收监测工况

1、验收检测期间运行工况

表9-1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 2026年5月6日 |  | 2026年5月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 生化检测 | 54 | 90% | 54 | 90% |
| 免疫血清学检测 | 72 | 90% | 72 | 90% |
| 微生物检测 | 72 | 90% | 72 | 90% |
| 分子遗传学检测 | 108 | 90% | 108 | 90% |

2、污染物达标排放监测结果

（1）综合污水监测结果

表9-2废水检测结果    单位：mg/L（pH值无量纲）

| 类别 | 检测项目 | 检出限 |  | 企业废水总排放口★1# |  |  |  |  |  |  |  | 均值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 微浊、无色、微臭 |  |  | 微浊、无色、微臭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FS260423015- 1- 1- 1 |  | FS26042 3015-P1 | FS260423015- 1- 1-2 |  | FS260423015- 1- 1-3 | FS260423015- 1- 1-4 |  |  |  |
| 2026 年 05 月 06 日 | pH 值 | - |  | 7.2（17.6℃) |  | - | 7.3（17.4℃) |  | 7.2（17.9℃) | 7.2（17.7℃) |  | - | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 | 4 |  | 25 |  | 23 | 22 |  | 25 | 27 |  | 25 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.025 |  | 1.81 |  | 1.78 | 1.97 |  | 1.90 | 1.74 |  | 1.86 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 4 |  | 17 |  | - | 15 |  | 12 | 10 |  | 13 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 20 |  | 3.3×103 |  | - | 3.9×103 |  | 4.0×103 | 3.4×103 |  | 3.7×103 | MPN/L |
| 类别 | 检测项目 |  | 检出限 | 企业废水总排放口★2# |  |  |  |  |  |  |  | 均值 | 单位 |
|  |  |  |  | 微浊、无色、微臭 |  |  |  | 微浊、无色、微臭 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FS260423015- 1-2- 1 | FS26042 3015-P2 |  |  | FS260423015- 1-2-2 | FS260423015- 1-2-3 |  | FS260423015 - 1-2-4 |  |  |
| 2026 年 05 月 07 日 | pH 值 |  | - | 7.3（17.7℃) | - |  |  | 7.3（18.0℃) | 7.2（18. 1℃) |  | 7.3（18.0℃) | - | 无量纲 |
|  | 化学需氧量 |  | 4 | 20 | 19 |  |  | 18 | 21 |  | 21 | 20 | mg/L |
|  | 氨氮 |  | 0.025 | 1.34 | 1.37 |  |  | 1.25 | 1.48 |  | 1.47 | 1.39 | mg/L |
|  | 悬浮物 |  | 4 | 11 | - |  |  | 16 | 12 |  | 11 | 13 | mg/L |
|  | 粪大肠菌群 |  | 20 | 4. 1×103 | - |  |  | 4.7×103 | 2.7×103 |  | 3.9×103 | 3.9×103 | MPN/L |

（2）监测结果评价

- 监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

- 废气监测结果

- 表9-3废气检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测频次 | 结 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非甲烷总烃均值 （mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） | 氨 （mg/m3） | 硫化氢（mg/m3） |
| 2026年5月6日 | 厂界南侧○1# | 第一次 | 1.24 | ˂10 | 0.07 | ND |
|  |  | 第二次 | 1.34 | ˂10 | 0.08 | ND |
|  |  | 第三次 | 1.35 | ˂10 | 0.09 | ND |
|  |  | 第四次 | 1.27 | ˂10 | 0.10 | ND |
|  | 厂界西侧○2# | 第一次 | 1.73 | ˂10 | 0. 14 | ND |
|  |  | 第二次 | 1.68 | ˂10 | 0.15 | ND |
|  |  | 第三次 | 1.76 | ˂10 | 0. 12 | ND |
|  |  | 第四次 | 1.69 | ˂10 | 0.13 | ND |
|  | 厂界北侧○3# | 第一次 | 1.95 | ˂10 | 0.34 | 0.004 |
|  |  | 第二次 | 1.84 | ˂10 | 0.37 | 0.004 |
|  |  | 第三次 | 1.90 | ˂10 | 0.32 | 0.004 |
|  |  | 第四次 | 1.86 | ˂10 | 0.35 | 0.004 |
|  | 厂界东侧○4# | 第一次 | 2. 11 | ˂10 | 0.20 | 0.003 |
|  |  | 第二次 | 2.04 | ˂10 | 0.18 | 0.003 |
|  |  | 第三次 | 2.15 | ˂10 | 0.17 | 0.003 |
|  |  | 第四次 | 2.10 | ˂10 | 0.15 | 0.003 |
| 2026年5月6日 | 厂界南侧○1# | 第一次 | 1.30 | ˂10 | 0.06 | ND |
|  |  | 第二次 | 1.32 | ˂10 | 0.07 | ND |
|  |  | 第三次 | 1.30 | ˂10 | 0.08 | ND |
|  |  | 第四次 | 1.29 | ˂10 | 0.07 | ND |
|  | 厂界西侧○2# | 第一次 | 1.68 | ˂10 | 0.10 | ND |
|  |  | 第二次 | 1.66 | ˂10 | 0.09 | ND |
|  |  | 第三次 | 1.77 | ˂10 | 0. 11 | ND |
|  |  | 第四次 | 1.69 | ˂10 | 0.10 | ND |
|  | 厂界北侧○3# | 第一次 | 1.84 | ˂10 | 0.29 | 0.004 |
|  |  | 第二次 | 1.92 | ˂10 | 0.25 | 0.004 |
|  |  | 第三次 | 1.84 | ˂10 | 0.23 | 0.004 |
|  |  | 第四次 | 1.90 | ˂10 | 0.24 | 0.004 |
|  | 厂界东侧○4# | 第一次 | 2.10 | ˂10 | 0. 12 | 0.002 |
|  |  | 第二次 | 1.98 | ˂10 | 0. 14 | 0.003 |
|  |  | 第三次 | 2.08 | ˂10 | 0. 11 | 0.003 |
|  |  | 第四次 | 1.99 | ˂10 | 0.10 | 0.002 |
|  | 检出限 |  | 0.07 | - | 0.01 | 0.002 |

（4）监测结果评价

监测期间，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求，厂界臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值要求。

- （5）噪声监测结果

为了解本项目运营过程中对周边环境的噪声影响，在符合监测要求处设置设4个监测点，监测结果见下表：

- 表9-6 噪声检测结果

| 采样日期 | 测点 编号 | 测点位置 | 噪声来源 | 检测时段（时-分） | 结果 Leq dB(A) | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 年 05 月 06 日 | ▲1# | 厂界东侧 | 厂内各种设备噪声 | 18:01- 18:06 | 61 | 65 |
|  | ▲2# | 厂界南侧 | 厂内各种设备噪声 | 18:08- 18:13 | 59 |  |
|  | ▲3# | 厂界西侧 | 厂内各种设备噪声 | 18:15- 18:20 | 60 |  |
|  | ▲4# | 厂界北侧 | 厂内各种设备噪声 | 18:22- 18:27 | 56 |  |
| 2026 年 05 月 07 日 | ▲1# | 厂界东侧 | 厂内各种设备噪声 | 15:29- 15:34 | 60 | 65 |
|  | ▲2# | 厂界南侧 | 厂内各种设备噪声 | 15:50- 15:55 | 59 |  |
|  | ▲3# | 厂界西侧 | 厂内各种设备噪声 | 15:43- 15:48 | 57 |  |
|  | ▲4# | 厂界北侧 | 厂内各种设备噪声 | 15:36- 15:41 | 58 |  |

（6）噪声监测结果评价

监测结果表明：4个监测点经过监测，噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准限值要求。

# 十、验收监测结论及建议

10.1验收监测结论

- 10.1.1环境保护执行情况

杭州加圣医学检验实验室有限公司在项目建设中基本履行了环境影响评价制度，环境保护审批手续较为齐全。对于建设项目环境影响评价报表及批复文件中的环境保护要求已基本落实。

- 10.1.2废水

监测结果表明：所测污水中pH值、化学需氧量、悬浮物、粪大肠菌群排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值” 中的预处理标准要求，氨氮排放浓度满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中其他企业间接排放要求。

10.1.3废气

监测期间，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求，厂界臭气浓度、氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放监控浓度限值要求。

10.1.4噪声

监测结果表明：4个监测点经过监测，噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类区标准限值要求。

- 10.1.5固废

生活垃圾由园区杭州弘润物业管理有限公司统一委托杭州清欣保洁有限公司转运送环卫部门处置。；废丝、布边角料、废包装材料收集后出售给物资回收公司；医疗废物属于危险固废，委托有资质单位杭州大地维康医疗环保有限公司安全转运处置，平时存放应按照危废管理，同时做好危废仓库的防雨、防渗漏、防扬撒“三防”措施。

- 10.2建议

建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，同时做好以下工作：

（1）本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量；

（2）建立环保管理制度，并设专职环保管理人员；

（3）加强对固体废物的管理与处置，以防造成二次污染。

- （4）做好场区隔声措施避免产生异常使噪声对周边环境造成影响，生产时关闭门窗，做好隔声降噪。

- （5）加强环保治理设施的管理，保证处理设施正常运行。

1、企业生产报表

表1验收检测期间生产工况

| 产品名称 | 2026年5月6日 |  | 2026年5月7日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际日产量 | 负荷 | 实际日产量 | 负荷 |
| 生化检测 | 54 | 90% | 54 | 90% |
| 免疫血清学检测 | 72 | 90% | 72 | 90% |
| 微生物检测 | 72 | 90% | 72 | 90% |
| 分子遗传学检测 | 108 | 90% | 108 | 90% |

2、项目主要原辅材料消耗表

表2主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原材料名称 | 最大贮存量 | 年设计用量 | 年实际用量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血管 |  | 10000 支 | 9500支 | -500支 |
| 2 | 试剂盒 |  | 1000 盒 | 980 盒 | -20 盒 |
| 3 | 加样枪头 |  | 20000 个 | 19000 个 | -1000 个 |
| 4 | 玻片 |  | 1000 片 | 900 片 | -100 片 |
| 5 | 缓冲液 | 1000 瓶 | 5000 瓶 | 4850 瓶 | -150 瓶 |
| 6 | 专业试管 |  | 5000 支 | 4850 支 | -150 支 |
| 7 | 离心管 |  | 5000 支 | 4850 支 | -150 支 |
| 8 | 75%医用酒精 | 5 升 | 5 升 | 5 升 | 0 |
| 9 | 次氯酸钠消毒液 | 2 升 | 5 升 | 4.5 升 | -0.5 升 |
| 10 | 无水乙醇/AR | 1 升 | 3 升 | 3.1 升 | +0.1 升 |
| 11 | 蛋白 K | 200ml | 200ml | 200ml | 0 |

## 3、建设项目生产设备

表3主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 环评审批数量（台） | 实际数量（台） | 变化情况（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量 PCR 仪 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 数字定量 PCR 仪 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 普通 PCR 仪 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 生物安全柜 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | 超净工作台 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 医用PCR 仪 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 流式荧光检测仪 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 个人基因组测序仪 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 测序仪服务器 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 芯片杂交仪 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 芯片洗干仪 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 微阵列芯片扫描仪 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 恒扩微流控芯片核酸分析仪 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 打断仪 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 恒温金属浴 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 漩涡混匀器 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 微型离心机 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 2℃-8℃冷冻箱 | 10 | 10 | 0 |
| 20 | 紫外消毒车 | 15 | 15 | 0 |
| 21 | 恒温水浴锅 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 普通冷冻离心机 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 高速离心机 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 低速离心机 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 高速冷冻离心机 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 全自动酶免仪 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 全自动洗板机 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 微孔板恒温振荡器 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 水浴箱 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 全自动流式免疫仪 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 全自动化学发光仪 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 全自动细菌鉴定仪 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 全自动血培养仪 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 时间飞行质谱仪 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 扫描枪 | 11 | 11 | 0 |
| 38 | 高压灭菌锅 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 氮气吹扫仪 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 无油真空泵 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 多管旋涡振荡器 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 氮气发生器 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 三重四极杆质谱仪 | 1 | 1 | 0 |

我公司承诺以上数据真实、有效。如有瞒报、谎报愿承担一切责任。

单位盖章

年   月  日

# 11、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 杭州加圣医学检验实验室有限公司（原杭州易诺医学检验实验室有限公司）建设项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 萧卫健发[2019]65 号 | 建设地点 |  | 萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路111号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | M7340 医学研究和试验发展 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 生化检测15000 人份/年、免疫血清学检测20000 人份/年、微生物检测20000 人份/年、分子遗传学检测30000 人份/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 生化检测14000 人份/年、免疫血清学检测19000 人份/年、微生物检测19000 人份/年、分子遗传学检测28000 人份/年 | 环评单位 |  | 上海建科环境技术有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 杭州市萧山区环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 萧环建[2019]395号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2026年1月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 杭州加圣医学检验实验室有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 浙江爱迪信检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | 正常生产 |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 36 | 所占比例（%） |  | 0.72 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 23 | 所占比例（%） |  | 0.46 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 5 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2000 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0496 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  | 0.020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |